## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς – Φύλλο Συμμόρφωσης

Ημερομηνία: …………

Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία: …………

Διεύθυνση: …………

Τηλέφωνο: …………

Fax: …………

E-mail: …………

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ………..

Διακήρυξη αριθ. ……/2021

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.

Στο πεδίο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στο πεδίο «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» σημειώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αν η περιγραφή του προϊόντος είναι υποχρεωτική οπότε και σημαίνεται με την ένδειξη "ΝΑΙ".

Στο πεδίο «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο είδος περιλαμβάνεται ή όχι στην Προσφορά.

Στο πεδίο «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» θα αναφέρονται κατ΄ ελάχιστο η χώρα προέλευσης – κατασκευής, ο κατασκευαστικός – προμηθευτικός οίκος και ο τύπος ή μοντέλο που προσφέρεται ή αριθμός σχετικού καταλόγου, με τρόπο ώστε το κάθε προσφερόμενο είδος να είναι μονοσήμαντο και να μην υπάρχει αμφιβολία ως προς την ταυτότητα αυτού. Επομένως η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό κάθε προσφερόμενου είδους (τεχνικά φυλλάδια με αναφορά στα χαρακτηριστικά που τίθενται ως απαιτήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, αποδείξεις σήμανσης CE, λοιπές πιστοποιήσεις όπου υπάρχουν κλπ), καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του Υποψήφιου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη.

ΤΜΗΜΑ 16 – ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

| Α/Α | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ /ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ |  |  |
|  | Το προς προμήθεια ψηφιακό ακτινολογικό συγκρότημα θα πρέπει: Να είναι καινούριο και αμεταχείριστο, Να αποτελεί το πλέον σύγχρονο μοντέλο του κάθε κατασκευαστή ανταποκρινόμενο: (α) στις παρατιθέμενες στο παρόν κείμενο τεχνικές προδιαγραφές και (β) στον προϋπολογισμό τού σχετικού με την προμήθεια του εν λόγω συστήματος διαγωνισμού, Να είναι κατάλληλο για βαριά νοσοκομειακή χρήση, Να περιλαμβάνει: γεννήτρια ακτίνων-Χ (τύπου πολυκορυφών), μονάδα ακτίνων-Χ (ανάρτηση οροφής) με ακτινολογική λυχνία, όρθιο bucky με ψηφιακό ανιχνευτή ακτινοδιαγνωστική τράπεζα με ψηφιακό ανιχνευτή σταθμό λήψης, αποθήκευσης και επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων, ανεξάρτητο σταθμό εργασίας (τεμάχια 1), Επισημαίνεται ότι για τα ανωτέρω αναφερόμενα λειτουργικά (υπό)συστήματα: (α) της γεννήτριας ακτίνων-Χ (τύπου πολυκορυφών), β) της μονάδας ακτίνων-Χ (ανάρτησης οροφής) με ακτινολογική λυχνία, γ) του όρθιου bucky με ψηφιακό ανιχνευτή, δ) ακτινοδιαγνωστική τράπεζα με ψηφιακό ανιχνευτή ε) σταθμό λήψης, αποθήκευσης και επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων, θα πρέπει να παρέχεται από τον υποψήφιο προμηθευτή η προβλεπόμενη, βάσει της κοινοτικής οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, τεκμηρίωση περί συστήματος ή συνόλου συνδυαζόμενων προϊόντων με την κατάθεση των σχετικών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών CE. | ΝΑΙ |  |
| 1 | ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ |  |  |
|  | Η γεννήτρια ακτίνων-Χ του προς προμήθεια ψηφιακού ακτινολογικού συγκροτήματος θα πρέπει: |  |  |
| 1.1 | Να είναι τύπου πολυκορυφών υψηλής συχνότητας. | ΝΑΙ |  |
| 1.2 | Να διαθέτει ισχύ τουλάχιστον 80kW. | ΝΑΙ |  |
| 1.3 | Να υποστηρίζει πλήθος ανατομικών προγραμμάτων. | ΝΑΙ |  |
| 1.4 | Να υποστηρίζει τη λειτουργία αυτόματης ρύθμισης έκθεσης (AEC). | ΝΑΙ |  |
| 1.5 | Να διαθέτει εύρος τιμών υψηλής τάσης (kVp) στην περιοχή τιμών 50-150, κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |
| 1.6 | Να διαθέτει μέγιστη τιμή ρεύματος 800mA, κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |
| 1.7 | Να διαθέτει εύρος mAs στην περιοχή τιμών 1-800, κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |
| 2 | ΜΟΝΑΔΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ) ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ |  |  |
|  | Η ανάρτηση οροφής της λυχνίας ακτίνων-Χ του προς προμήθεια ψηφιακού ακτινολογικού συγκροτήματος θα πρέπει: |  |  |
| 2.1 | Να υποστηρίζει την εκτέλεση διαμήκους κίνησης σε διαδρομή της τάξης των 320cm, κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |
| 2.2 | Να υποστηρίζει την εκτέλεση εγκάρσιας κίνησης σε διαδρομή της τάξης των 190cm,κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |
| 2.3 | Να υποστηρίζει την εκτέλεση καθ’ ύψος κίνησης σε διαδρομή της τάξης των 165cm, κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |
| 2.4 | Να διαθέτει τη δυνατότητα εκτέλεσης συγχρονισμένης κίνησης (autotracking) με το όρθιο bucky. | ΝΑΙ |  |
| 2.5 | Να διαθέτει τη δυνατότητα εκτέλεσης συγχρονισμένης κίνησης με την ακτινοδιαγνωστική τράπεζα. | ΝΑΙ |  |
| 2.6 | Να υποστηρίζει κλίση της λυχνίας ακτίνων-Χ της τάξης των ±1200, κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |
| 2.7 | Να υποστηρίζει περιστροφή της λυχνίας ακτίνων-Χ της τάξης των -1350/+1800, κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |
| 2.8 | Να διαθέτει οθόνη στην κεφαλή της λυχνίας για τον καθορισμό, την επαλήθευση και την τροποποίηση των παραμέτρων των εξετάσεων (π.χ. SID, kV, mAs). | ΝΑΙ |  |
| 2.9 | Η λυχνία ακτίνων-Χ του προς προμήθειαψηφιακού ακτινολογικού συγκροτήματος θα πρέπει : | ΝΑΙ |  |
| 2.9.1 | Να είναι τύπου περιστρεφόμενης ανόδου, ταχύστροφη και διπλοεστιακή | ΝΑΙ |  |
| 2.9.2 | Να διαθέτει μικρή εστία μεγέθους 0,6mm, κατά μέγιστο. | ΝΑΙ |  |
| 2.9.3 | Να διαθέτει μεγάλη εστία μεγέθους 1,3mm, κατά μέγιστο. | ΝΑΙ |  |
| 2.9.4 | Να διαθέτει αυτόματα διαφράγματα βάθους με φωτεινή επικέντρωση και αυτόματα φίλτρα. | ΝΑΙ |  |
| 2.9.5 | Να διαθέτει θερμοχωρητικότητα ανόδου της τάξης των 600 kHU, κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |
| 2.9.6 | Να διαθέτει θερμοχωρητικότητα περιβλήματος της τάξης των 1.500kHU, κατ’ ελάχιστο | ΝΑΙ |  |
| 2.9.7 | Να διαθέτει ρυθμό θερμοαπαγωγής ανόδου της τάξης των 75.000 HU/min, κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |
| 2.9.8 | Να διαθέτει ρυθμό θερμοαπαγωγής περιβλήματος της τάξης των 23.000HU/min, κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |
| 2.9.9 | Η ισχύς της μεγάλης εστίας (kW) θα πρέπει να καλύπτει την ισχύ της γεννήτριας. Να παρασχεθεί η σχετική τεκμηρίωση. | ΝΑΙ |  |
| 2.9.10 | Να διαθέτει σύστημα μέτρησης της δόσης ασθενούς (DAP meter) με δυνατότητα ενσωμάτωση της μέτρησης στο αρχείο εικόνας (DICOM DoseReport). | ΝΑΙ |  |
| 3 | ΟΡΘΙΟ BUCKY ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ |  |  |
|  | Το όρθιο BUCKY του προς προμήθεια ψηφιακού ακτινολογικού συγκροτήματος θα πρέπει : |  |  |
| 3.1 | Να χαρακτηρίζεται από δυνατότητα εκτέλεσης καθ’ ύψος κίνησης, συγχρονισμένης με την ανάρτηση οροφής. | ΝΑΙ |  |
| 3.2 | Να χαρακτηρίζεται από δυνατότητα κλίσης της τάξης των 900/150, κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |
| 3.3 | Να χαρακτηρίζεται από δυνατότητα συνεργασίας με τροχήλατη τράπεζα. | ΝΑΙ |  |
| 3.4 | Να διαθέτει εξάρτημα/εξαρτήματα τοποθέτησης εξεταζόμενου για διαδοχικές λήψεις (stitching). | ΝΑΙ |  |
| 3.5 | Να διαθέτει ψηφιακό ανιχνευτή με τις κάτωθι προδιάγραφες: | ΝΑΙ |  |
| 3.5.1 | Να είναι άμορφης σιλικόνης (a-Si) με σπινθηριστή ιωδιούχου καισίου (CsI) για χαμηλή δόση ακτινοβολίας. | ΝΑΙ |  |
| 3.5.2 | Να είναι τεχνολογίας τύπου FlatPanel. | ΝΑΙ |  |
| 3.5.3 | Να χαρακτηρίζεται από διαστάσεις ενεργού περιοχής της τάξης των 42cm x 42cm, κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |
| 3.5.4 | Να χαρακτηρίζεται από DQE (@lp/mm) της τάξης του 65%,κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |
| 3.5.5 | Να χαρακτηρίζεται από μέγεθος pixel της τάξης των 150μm, κατά μέγιστο | ΝΑΙ |  |
| 3.5.6 | Να χαρακτηρίζεται από ψηφιακή μήτρα διαστάσεων της τάξης των 2800x2800, κατ’ ελάχιστο | ΝΑΙ |  |
| 3.5.7 | Να χαρακτηρίζεται από βάθος λήψης της τάξης των 16bits, κατ’ ελάχιστο | ΝΑΙ |  |
| 3.5.8 | Να υποστηρίζει τη δυνατότητα on line ποιοτικού ελέγχου | ΝΑΙ |  |
| 4 | ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ |  |  |
|  | Η ακτινοδιαγνωστική τράπεζα του προς προμήθεια ψηφιακού ακτινολογικού συγκροτήματος θα πρέπει : |  |  |
| 4.1 | Να διαθέτει επιφάνεια διαστάσεων της τάξης των 210cmx80cm, κατ’ ελάχιστο | ΝΑΙ |  |
| 4.2 | Να υποστηρίζει την τοποθέτηση επ’ αυτής εξεταζομένου μεγίστου βάρους ανω των 200kg (δίχως περιορισμούς στις κινήσεις) | ΝΑΙ |  |
| 4.3 | Να διαθέτει ποδοδιακόπτες ελέγχου | ΝΑΙ |  |
| 4.4 | Η επιφάνεια της ακτινοδιαγνωστικής τράπεζας θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από δυνατότητα εκτέλεσης: | ΝΑΙ |  |
| 4.4.1 | διαμήκους κίνησης σε διαδρομή της τάξης των 100cm, κατ’ ελάχιστο | ΝΑΙ |  |
| 4.4.2 | εγκάρσιας κίνησης σε διαδρομή της τάξης των 22cm, κατ’ ελάχιστο | ΝΑΙ |  |
| 4.4.3 | καθ’ ύψος κίνησης σε διαδρομή από 54cm έως 85cm, κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |
| 4.5 | Η ακτινοδιαγνωστική τράπεζα θα πρέπει να διαθέτει εκτέλεση συγχρονισμένης κίνησης με την ανάρτηση οροφής | ΝΑΙ |  |
| 4.6 | Να διαθέτει ψηφιακό ανιχνευτή με τις κάτωθι προδιάγραφες: | ΝΑΙ |  |
| 4.6.1 | Να είναι άμορφης σιλικόνης (a-Si) με σπινθηριστή ιωδιούχου καισίου (CsI) για χαμηλή δόση ακτινοβολίας. | ΝΑΙ |  |
| 4.6.2 | Να είναι τεχνολογίας τύπου FlatPanel. | ΝΑΙ |  |
| 4.6.3 | Να χαρακτηρίζεται από διαστάσεις ενεργού περιοχής της τάξης των 42cm x 42cm, κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |
| 4.6.4 | Να χαρακτηρίζεται από DQE (@lp/mm) της τάξης του 65%,κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |
| 4.6.6 | Να χαρακτηρίζεται από μέγεθος pixel της τάξης των 150μm, κατά μέγιστο | ΝΑΙ |  |
| 4.6.7 | Να χαρακτηρίζεται από ψηφιακή μήτρα διαστάσεων της τάξης των 2800x2800, κατ’ ελάχιστο | ΝΑΙ |  |
| 4.6.8 | Να χαρακτηρίζεται από βάθος λήψης της τάξης των 16bits, κατ’ ελάχιστο | ΝΑΙ |  |
| 4.6.9 | Να υποστηρίζει τη δυνατότητα on line ποιοτικού ελέγχου | ΝΑΙ |  |
| 5 | ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ |  |  |
|  | Ο σταθμός λήψης, αποθήκευσης και επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων του προς προμήθεια ψηφιακού ακτινολογικού συγκροτήματος θα πρέπει : |  |  |
| 5.1 | Να διαθέτει οθόνη (monitor) υψηλής ευκρίνειας, τεχνολογίας TFT/LCD, διαστάσεων (διαγωνίου) 19’’, κατ’ ελάχιστο, προς θέαση / παρατήρηση / απεικόνιση ψηφιακών ακτινογραφιών. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω οθόνη θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη αναφορικά με τη χρήση αυτής σε ιατρικές εφαρμογές. Να παρασχεθεί η σχετική τεκμηρίωση | ΝΑΙ |  |
| 5.2 | Να διαθέτει υπολογιστικό σύστημα για επεξεργασία και αποθήκευση ψηφιακών ακτινογραφιών. Να διαθέτει κατ’ ελάχιστον: επεξεργαστή κατηγορίας i5 (ή αντίστοιχο), μνήμη RAM 4 GB, HDD 1000 GB για αποθήκευση μεγάλου αριθμού εικόνων. | ΝΑΙ |  |
| 5.3 | Να διαθέτει λογισμικό επεξεργασίας και μετρήσεων ψηφιακής ακτινογραφικής εικόνας. Να διαθέτει τουλάχιστον τις εξής λειτουργίες: Εισαγωγή στοιχείων ασθενούς Ρύθμιση Αντίθεσης και Φωτεινότητας. Εισαγωγή Ενδείξεων. Αναγραφή Σχολίων. Περιστροφή-Αντιστροφή Εικόνας. Μεγέθυνση Εικόνας (zoom). Επεξεργασία εικόνας. Επισκόπηση μίας εικόνας αλλά και πολλαπλών εικόνων στη οθόνη. Ειδικά πρωτόκολλα εξέτασης για βέλτιστη απεικόνιση κάθε μέρος σώματος (bodypart). Αναστροφή κλίμακας γκρι (invert). Διαμόρφωση της εκτύπωσης εικόνων σε φίλμ (DicomPrinter). Μετρήσεις αποστάσεων, γωνίων, κλπ. | ΝΑΙ |  |
| 5.4 | Να διαθέτει λογισμικό αυτόματης συνένωσης εικόνων από διαδοχικές λήψεις (stitching) για επιμηκυμένη κάλυψη FullLeg/FullSpine | ΝΑΙ |  |
| 5.5 | Να διαθέτει μεγάλο αριθμό ανατομικών προγραμμάτων και να ελέγχει τις ακτινολογικές παραμέτρους (kV,mAs,κλπ) της ακτινολογικής γεννήτριας σύμφωνα με το επιλεγόμενο ανατομικό πρόγραμμα. | ΝΑΙ |  |
| 5.6 | Να διαθέτει σύστημα εγγραφής ψηφιακών ακτινογραφιών σε μαγνητικά μέσα αποθήκευσης (CD ή DVD) | ΝΑΙ |  |
| 5.7 | Να διαθέτει δυνατότητα επικοινωνίας με εκτυπωτή films (DicomPrint) | ΝΑΙ |  |
| 5.8 | Να διαθέτει δυνατότητα επικοινωνίας με συστήματα PACS/RIS (DicomSend, worklist, Query / retrieve,) | ΝΑΙ |  |
| 5.9 | Να υποστηρίζει όλες τις υπηρεσίες του πρωτοκόλλου DICOM 3.0. (STORE, SEND, PRINT, WORKLIST, MPPS QUERY/RETRIEVE STORAGE COMMITMENT, CD/DVD DOSE REPORT) | ΝΑΙ |  |
| 5.10 | Να συνοδεύεται από σύστημα αδιάλειπτου παροχής ισχύος (UPS). | ΝΑΙ |  |
| 6 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ 1) |  |  |
|  | Ο ανεξάρτητος σταθμός εργασίας του προς προμήθεια ψηφιακού ακτινολογικού συγκροτήματος θα πρέπει : |  |  |
| 6.1 | Να διαθέτει οθόνη (monitor) υψηλής ευκρίνειας, τεχνολογίας TFT/LCD, διαστάσεων (διαγωνίου) 21’’, κατ’ ελάχιστο, ιατρικού βαθμού (medicalgrade), ανάλυσης 3Mpixels, κατάλληλη για διαγνωστικούς σκοπούς επί τη βάσει ψηφιακών ακτινογραφικών εικόνων. Να παρασχεθεί η σχετική τεκμηρίωση για άπαντα τα ανωτέρω | ΝΑΙ |  |
| 6.2 | Να διαθέτει υπολογιστικό σύστημα για επεξεργασία και αποθήκευση ψηφιακών ακτινογραφιών. Να διαθέτει κατ’ ελάχιστον: επεξεργαστή κατηγορίας i5 (ή αντίστοιχο), μνήμη RAM 4 GB, HDD 1000 GB για αποθήκευση μεγάλου αριθμού εικόνων. | ΝΑΙ |  |
| 6.3 | Να διαθέτει λογισμικό επεξεργασίας και μετρήσεων ψηφιακής ακτινογραφικής εικόνας. Να διαθέτει τουλάχιστον τις εξής λειτουργίες: Εισαγωγή στοιχείων ασθενούς Ρύθμιση Αντίθεσης και Φωτεινότητας. Εισαγωγή Ενδείξεων. Αναγραφή Σχολίων. Περιστροφή-Αντιστροφή Εικόνας. Μεγέθυνση Εικόνας (zoom). Επεξεργασία εικόνας. Επισκόπηση μίας εικόνας αλλά και πολλαπλών εικόνων στη οθόνη. Ειδικά πρωτόκολλα εξέτασης για βέλτιστη απεικόνιση κάθε μέρος σώματος (bodypart). Αναστροφή κλίμακας γκρι (invert). Διαμόρφωση της εκτύπωσης εικόνων σε φίλμ (DicomPrinter). Μετρήσεις αποστάσεων, γωνίων, κλπ. | ΝΑΙ |  |
| 6.4 | Να διαθέτει σύστημα εγγραφής ψηφιακών ακτινογραφιών σε μαγνητικά μέσα αποθήκευσης (CD ή DVD), | ΝΑΙ |  |
| 6.5 | Να διαθέτει δυνατότητα επικοινωνίας με εκτυπωτή films (DicomPrint) | ΝΑΙ |  |
| 6.6 | Να διαθέτει δυνατότητα επικοινωνίας με συστήματα PACS/RIS (DicomSend, worklist, Query / retrieve,) | ΝΑΙ |  |
| 6.7 | Να υποστηρίζει όλες τις υπηρεσίες του πρωτοκόλλου DICOM 3.0. (STORE, SEND, PRINT, WORKLIST, MPPS QUERY/RETRIEVE STORAGE COMMITMENT, CD/DVD DOSE REPORT) | ΝΑΙ |  |
| 6.8 | Να συνοδεύεται από σύστημα αδιάλειπτου παροχής ισχύος (UPS). | ΝΑΙ |  |
| 7 | ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |  |  |
| 7.1 | A. Prospectus και Βεβαιώσεις |  |  |
| 7.1.1 | Οι τεχνικές προδιαγραφές να τεκμηριώνονται από τα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντόςτου. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν αναγράφονται στα Prospectus, μπορούν να τεκμηριώνονται από τα τεχνικά εγχειρίδια (user / servicemanuals) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου ή να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος στην οποία να αναγράφονται και όλα τα σχετικά στοιχεία του εκπροσώπου (τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail) ώστε να παρέχεται δυνατότητα επικοινωνίας με τον υπογράφοντα για επαλήθευση. | ΝΑΙ |  |
| 7.1.2 | Να κατατεθεί πλήρες φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές. | ΝΑΙ |  |
| 7.2 | B. Υποστήριξη και ανταλλακτικά |  |  |
| 7.2.1 | Να προσφερθεί προσφορά πλήρους υποστήριξης και συντήρησης όλου του συστήματος, με ανταλλακτικά και χωρίς ανταλλακτικά, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και για συνολικό χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας). | ΝΑΙ |  |
| 7.2.2 | Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Νοσοκομείο ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού. | ΝΑΙ |  |
| 7.2.3 | Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την οριστική παραλαβή τους. | ΝΑΙ |  |
| 7.2.4 | Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του μηχανήματος ή μέρους αυτού προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Στην παρεχόμενη εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το μηχάνημα να διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας. | ΝΑΙ |  |
| 7.2.5 | Οι προμηθευτές πρέπει, με ποινή αποκλεισμού τους, να καταθέσουν μαζί με την τεχνική προσφορά τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστή, καθώς και πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ). | ΝΑΙ |  |
| 7.2.6 | Οι προμηθευτές που διακινούν τα ανωτέρω μηχανήματα πρέπει να συμμορφώνονται με την ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» και να έχουν πιστοποίηση ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001. | ΝΑΙ |  |
| 7.3 | Γ - Εγκατάσταση – παράδοση – Εκπαίδευση |  |  |
| 7.3.1 | Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί και θα παραδοθεί σε λειτουργία με ευθύνη του προμηθευτή στον χώρο που θα του υποδειχθεί από το Νοσοκομείο. Ο προμηθευτής θα εκπαιδεύσει τους Ιατρούς Ακτινολόγους και τους Χειριστές Τεχνολόγους του Νοσοκομείου στην χρήση των προσφερόμενων συστημάτων. Να αναφερθεί αναλυτικά το πρόγραμμα εκπαίδευσης και η χρονική διάρκεια του. | ΝΑΙ |  |

Ημερομηνία: ………..

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος