## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς – Φύλλο Συμμόρφωσης

Ημερομηνία: …………

Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία: …………

Διεύθυνση: …………

Τηλέφωνο: …………

Fax: …………

E-mail: …………

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ………..

Διακήρυξη αριθ. ……/2021

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.

Στο πεδίο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στο πεδίο «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» σημειώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αν η περιγραφή του προϊόντος είναι υποχρεωτική οπότε και σημαίνεται με την ένδειξη "ΝΑΙ".

Στο πεδίο «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο είδος περιλαμβάνεται ή όχι στην Προσφορά.

Στο πεδίο «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» θα αναφέρονται κατ΄ ελάχιστο η χώρα προέλευσης – κατασκευής, ο κατασκευαστικός – προμηθευτικός οίκος και ο τύπος ή μοντέλο που προσφέρεται ή αριθμός σχετικού καταλόγου, με τρόπο ώστε το κάθε προσφερόμενο είδος να είναι μονοσήμαντο και να μην υπάρχει αμφιβολία ως προς την ταυτότητα αυτού. Επομένως η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό κάθε προσφερόμενου είδους (τεχνικά φυλλάδια με αναφορά στα χαρακτηριστικά που τίθενται ως απαιτήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, αποδείξεις σήμανσης CE, λοιπές πιστοποιήσεις όπου υπάρχουν κλπ), καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του Υποψήφιου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη.

ΤΜΗΜΑ 18 – ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ |  |  |  |
|  | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ |  |  |  |
| 1 | Τροχήλατο ακτινολογικό μηχάνημα, κατάλληλο για Νοσοκομειακή χρήση, ευέλικτο, με μικρές διαστάσεις για τη μεταφορά του σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου, μικρού βάρους 171 Κgr ή μικρότερο, για τη λήψη ακτινογραφιών επί φορείου, επί κλίνης ή εντός χειρουργείου. Να αναφερθούν το βάρος και οι διαστάσεις προς αξιολόγηση. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να διαθέτει 4 τροχούς με δύο περιστρεφόμενους και κεντρικό φρένο. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να διαθέτει κονσόλα με οθόνη αφής τουλάχιστον 10’’ για την διαχείριση των ακτινολογικών παραμέτρων. Να αναφερθούν όλα τα χαρακτηριστικά της προς αξιολόγηση. Να διαθέτει τουλάχιστον 190 ανατομικά προγράμματα APR. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να διαθέτει θήκη για τοποθέτηση κασέτας. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Το μηχάνημα να συνδέεται σε κοινό δίκτυο 220V/50 HZ χωρίς να έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις απ' αυτό (κοινή πρίζα SCHUKO και ασφάλεια 16Α). | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ |  |  |  |
| 6 | Γεννήτρια σύγχρονης τεχνολογίας με απόδοση ισχύος 32kW τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Εύρος ρύθμισης kV από 40 έως 120 kV τουλάχιστον με βήμα 1 kV. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Εύρος ρύθμισης ρεύματος από 50 έως 200mA τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Το εύρος των mAs να κυμαίνεται από 0.1 mAs έως 250mAs τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ο ελάχιστος χρόνος έκθεσης να είναι 3 ms ή μικρότερος. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να δέχεται σύστημα μέτρησης δόσης (DAP) | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ |  |  |  |
| 12 | Η ακτινολογική λυχνία να είναι περιστρεφόμενης ανόδου. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Η λυχνία να είναι περιστρεφόμενης ανόδου εστία 0,8 mm περίπου. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | H ισχύς της ακτινολογικής λυχνίας να είναι ανάλογη της γεννήτριας. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Η θερμοχωρητικότητα της ανόδου να είναι άνω των 100 KHU και ο ρυθμός θερμοαπαγωγής της ανόδου να είναι περίπου 300 W. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Να αναφερθούν τα εύρη κινήσεων του βραχίονα στήριξης της λυχνίας (καθ' ύψος, κλίση, περιστροφή λυχνίας) προς αξιολόγηση. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Η απόσταση της εστίας από το δάπεδο να κυμαίνεται από 50– 195 cm περίπου. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Να διαθέτει διαφράγματα βάθους με εσωτερική φωτεινή πηγή για το πεδίο και δυνατότητα περιστροφής τους τουλάχιστον κατά ±900 περίπου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |  |  |  |
| 20 | Να φέρει CE Mark. Να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό στην τεχνική προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς να κατατεθούν πιστοποιητικά ISO 13485 τόσο του συμμετέχοντος όσο και του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | To μηχάνημα να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 24 μηνών. | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Ο υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει στο φάκελο τεχνικής προσφοράς υπεύθυνη δήλωση για κάλυψη του μηχανήματος με ανταλλακτικά και υπηρεσίες συντήρησης για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια. | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Να υποβληθεί υποχρεωτικά φύλλο συμμόρφωσης με λεπτομερή αναφορά σε κάθε παράγραφο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και αντίστοιχες παραπομπές σε επίσημα prospectus ή βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου. | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Ο τελικός προμηθευτής οφείλει να υποβάλλει με την παράδοση του εξοπλισμού υποχρεωτικά τα Service και UserManuals σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Να πραγματοποιηθεί αναλυτική εκπαίδευση σε ηλεκτρονικό του Νοσοκομείου στην συντήρηση και στον ποιοτικό έλεγχο του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Να προσφερθεί πρόγραμμα αναλυτικής εκπαίδευσης του ιατρικού και τεχνολογικού προσωπικού στην βέλτιστη χρήση του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία: ………..

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος