ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς – Φύλλο Συμμόρφωσης

Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία: …………

Διεύθυνση: …………

Τηλέφωνο: ………… Ημερομηνία: …………

Fax: …………

E-mail: …………

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ………..

Διακήρυξη αριθ. ……/2019

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.

Στο πεδίο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στο πεδίο «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» σημειώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αν η περιγραφή του προϊόντος είναι υποχρεωτική οπότε και σημαίνεται με την ένδειξη "ΝΑΙ".

Στο πεδίο «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο είδος περιλαμβάνεται ή όχι στην Προσφορά.

Στο πεδίο «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» θα αναφέρονται κατ΄ ελάχιστο η χώρα προέλευσης – κατασκευής, ο κατασκευαστικός – προμηθευτικός οίκος και ο τύπος ή μοντέλο που προσφέρεται ή αριθμός σχετικού καταλόγου, με τρόπο ώστε το κάθε προσφερόμενο είδος να είναι μονοσήμαντο και να μην υπάρχει αμφιβολία ως προς την ταυτότητα αυτού. Επομένως η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό κάθε προσφερομένου είδους (τεχνικά φυλλάδια με αναφορά στα χαρακτηριστικά που τίθενται ως απαιτήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, αποδείξεις σήμανσης CE, λοιπές πιστοποιήσεις όπου υπάρχουν κλπ), καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του Υποψήφιου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη.

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ακτινοσκοπικό Μηχάνημα τύπου c-arm, ψηφιακό |
| 1 | Ακτινοσκοπικό ψηφιακό συγκρότημα τροχήλατο, σύγχρονης τεχνολογίας για Νοσοκομειακή χρήση, για ακτινοσκοπήσεις – ακτινογραφίες και βιντεοσκοπήσεις που θα συνοδεύεται από ψηφιακό ανιχνευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να επιτυγχάνει άριστη απεικόνιση όλων των χειρουργικών περιστατικών. Να έχει άριστη απεικόνιση όλων των μοιρών της Σπονδυλικής Στήλης, των οστών της Πυέλου κατά την ήλωση των καταγμάτων του ισχίου και των μακρών οστών για την χειρουργική αντιμετώπιση των καταγμάτων του λοιπού μυοσκελετικού συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να διαθέτει σύστημα με γεννήτρια ελεγχόμενη από επεξεργαστή, με όσο το δυνατόν μικρότερο χρόνο έκθεσης ακτινογραφίας και διάταξη παλμικής ακτινοσκόπησης, σε χειρουργικές αίθουσες ή εξωτερικούς θαλάμους. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, μικρού βάρους και ανθεκτικής κατασκευής, εύκολα ελισσόμενο και μετακινούμενο. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Τάση λειτουργία 220-240V/50Hz | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (όπως ισχύει σήμερα) και να διαθέτει πιστοποιητικά νόμιμης κυκλοφορίας του προς προμήθεια είδους, δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιητικό σήμανσης συμμόρφωσης, ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής απαραιτήτως πιστοποιητικά ποιότητας (π.χ. CE, ISO 9001:2008 ή ΕΝ ISO 13485:2003 πεδίο πιστοποίησης, διακίνησης, εγκατάστασης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. |  |  |  |
| 7 | Το βασικό συγκρότημα να αποτελεί ενιαίο σύνολο, εδραζόμενο σε τροχήλατη βάση με σύστημα ακινητοποίησης του (φρένο), και να περιλαμβάνει: (Τα κύρια μέρη σύνθεσης του C-arm, ήτοι γεννήτρια, λυχνία, ψηφιακό σύστημα να προέρχονται κατά προτίμηση από τον ίδιο κατασκευαστικό οίκο για λόγους ομοιογένειας.) | Γεννήτρια ακτινών Χ με χειριστήριο | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | C-ARM με ακτινολογική λυχνία | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Ανεξάρτητο τροχήλατο σταθμό προβολής και επεξεργασίας εικόνων, όπου θα εδράζονται δύο Monitor (οθόνες) η μία επίπεδη οθόνη τουλάχιστον 32 ιντσών. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Δυνατότητες λειτουργίας | Συνεχούς ακτινοσκόπησης | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Παλμικής ακτινοσκόπησης | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Ψηφιακής ακτινογραφίας | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Εξειδικευμένα προγράμματα χαμηλής δόσης . Να περιγραφεί αναλυτικά. | ΝΑΙ |  | Να περιγραφεί αναλυτικά |
| 9 | Να περιλαμβάνει βραχίονα σχήματος τοξοειδούς (C-arm). Να διαθέτει φορητό ανεξάρτητο σταθμό προβολής και επεξεργασίας εικόνων με δυο (2) επίπεδης επιφάνειας (flat) monitors (οθονών) 18 ιντσών τουλάχιστον, η μία επίπεδη οθόνη τουλάχιστον 32 ιντσών , με ικανοποιητική φωτεινότητα και μεγάλης γωνιακής θέασης | ΝΑΙ |  |  |
| Α | Γεννήτρια ακτινών Χ με χειριστήριο |
| 1. | Να διαθέτει γεννήτρια ακτινών Χ, σύγχρονης τεχνολογίας, σύγχρονης διάταξης ανόρθωσης τάσης, υψηλής συχνότητας, πλήρως ελεγχόμενη από επεξεργαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Μέγιστη απόδοση γεννήτριας τουλάχιστον 24mA / 110kV, με ρεύμα ακτινοσκόπησης (≥) 20 mA για την επίτευξη άριστης ποιότητας εικόνας σε παχύσαρκους ασθενείς. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Να διαθέτει εύρος kV τουλάχιστον 40 – 110 kV. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Να διαθέτει εύρος παλμού παλμικής έκθεσης, με ελάχιστη τιμή μικρότερη από 10 msec για την άριστη απεικόνιση των ανατομικών δομών. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Να διαθέτει άλλες επιλογές και δυνατότητες μείωσης της δόσης. Κατά την παλμική λήψη να επιτυγχάνεται μεγάλο εύρος παλμών με ρυθμούς ικανούς για τη μείωση της δόσης (τουλάχιστον 1 έως 15 pulses/s) στον εξεταζόμενο, καθώς επίσης και λογισμικό για τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | Χειριστήριο σύγχρονης τεχνολογίας, με όλες τις απαραίτητες διατάξεις ελέγχου λειτουργίας του συγκροτήματος, να είναι απλό, φιλικό στον χρήστη, άνετο στη χρήση και να προστατεύεται από την σκόνη και τα υγρά, επιθυμητή η λειτουργία επαφής(touch) στο χειριστήριο. Να περιλαμβάνεται ασύρματος ποδοδιακόπτης πολλαπών λειτουργιών (να περιγραφούν αναλυτικά) και χειροδιακόπτη ακτινοβόλησης , πλήρως προστατευόμενοι από κρούση, ή επίδραση υγρών | ΝΑΙ |  | (Να περιγραφούν αναλυτικά) |
| 7. | Να διαθέτει σύγχρονο χειριστήριο με όλες τις απαραίτητες ενδείξεις απεικονιζόμενες ψηφιακά (kV, mA, mAs, pulse rate κτλ.), φιλικό στο χρήστη. Όλοι οι διακόπτες να είναι σύγχρονου ψηφιακού τύπου, επιθυμητά λειτουργίας επαφής. Να διαθέτει προκαθορισμένες ρυθμίσεις για κλινικά πρωτόκολλα ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
| Β | C-ARM μετά ακτινολογικής λυχνίας |
| 1. | Ακτινολογική λυχνία ανάλογης ισχύος με αυτή της γεννήτριας, μονοεστοιακή ή διπλοεστιακή με την μεγάλη εστία μικρότερη από 1,0 mm για μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Η ακτινολογική λυχνία να διαθέτει μεγάλη θερμοχωρητικότητα ανόδου, (τουλάχιστον 80 KHU) και ανάλογα μεγάλη θερμοχωρητικότητα περιβλήματος (τουλάχιστον 5000 KHU), με μεγάλη θερμοαπαγωγή, κατάλληλη για όλες τις λειτουργίες που προαναφέρθηκαν, ώστε να εξασφαλίζεται δυνατότητα απεριόριστης λειτουργίας ακτινοσκόπησης υψηλής ποιότητας. Να δοθούν λεπτομερή στοιχεία προς αξιολόγηση. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Να διαθέτει διαφράγματα ίριδος ή απεριόριστης περιστροφής, συμμετρικά, ασύμμετρα και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα. Επιπλέον να διαθέτει τοποθέτηση διαφραγμάτων χωρίς ακτινοβόληση για μείωση της δόσης στον ασθενή και το προσωπικό | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Να διαθέτει μέθοδο αυτόματης προσαρμογής των παραμέτρων και της δόσης, εστιάζοντας στην υπό εξέταση ανατομική περιοχή για τη βέλτιστη ποιοτική εικόνα | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Η λυχνία να διαθέτει φιλτράρισμα τουλάχιστον 3 mm Al ή/και επιπλέον φίλτρο χαλκού για επίτευξη χαμηλής ακτινοβολίας | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | Ο ζυγοσταθμισμένος βραχίονας (C-Arm), να έχει μεγάλο βάθος τόξου > 65 cm και ελεύθερο χώρο ανιχνευτή-λυχνία >76cm για την άνετη πρόσβαση σε οποιοδήποτε σημείο της εξεταστικής τράπεζας , και τροχιακή κίνηση τουλάχιστον 130°, που να εξασφαλίζει μεγάλο αριθμό προβολών | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | Η ακινητοποίηση του βραχίονα, σε οποιαδήποτε επιλεγόμενη θέση, να επιτυγχάνεται με αξιόπιστη διάταξη φρένων | ΝΑΙ |  |  |
| 8. | Να αναφερθεί η διάμετρος του βραχίονα και να περιγραφούν λεπτομερώς όλες οι κινήσεις και διαδρομές του με εύρος γωνίας τουλάχιστον ±180˚. | ΝΑΙ |  |  |
| 9. | Η κολώνα συγκράτησης του να εκτελεί καθ’ ύψος ηλεκτροκίνητη κίνηση τουλάχιστον κατά 40 cm περίπου | ΝΑΙ |  |  |
| 10. | Να διαθέτει ψηφιακό ανιχνευτή, flat panel CMOS και με σπινθηριστή Ιωδιούχου Καισίου (Csl), διαστάσεων ωφέλιμου πεδίου > 20Χ20 cm προηγμένης τεχνολογίας, τουλάχιστον διπλού πεδίου, υψηλής διακριτικής ικανότητας, τουλάχιστον 5,00 lp/mm, μήτρας λήψης τουλάχιστον 2 Megapixel ή 2048Χ2048, βάθους 16 bits, με μικρό μέγεθος κόκκου pixel έως 100μm και με σύστημα αυτόματης ρύθμισης των στοιχείων KV και mA κατά τη διάρκεια της ακτινοσκόπησης, ανάλογα με το πάχος του εξεταζόμενου. | ΝΑΙ |  |  |
| 11. | Να διαθέτει ενσωματωμένο laser επικέντρωσης στο ψηφιακό ανιχνευτή | ΝΑΙ |  |  |
| 12. | Να είναι ικανοποιητικών διαστάσεων και βάρους μέχρι 300 κιλών. Το όλο σύστημα να μπορεί να πραγματοποιεί ευέλικτες κινήσεις στο χώρο του χειρουργείου. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ | Ανεξάρτητο τροχήλατο σταθμό προβολής και επεξεργασίας εικόνων |
| 1. | Να συνοδεύεται από ιδιαίτερο τροχήλατο σταθμό προβολής και επεξεργασίας εικόνων, το οποίο θα περιλαμβάνει δύο (2) έγχρωμα Monitor τουλάχιστον 18’’, υψηλής ευκρίνειας, τεχνολογίας TFT ή LED κατά προτίμηση, υψηλής φωτεινότητας και μεγάλης γωνιακής θέασης ( της τάξης των 170˚). | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Θα εκτιμηθεί να διαθέτει περιστροφή των οθονών στην επιθυμητή για τον χρήστη θέση, καθώς και για την ασφαλή και εύχρηστη μεταφορά αυτών και του σταθμού εργασίας. | ΝΑΙ |  | Θα εκτιμηθεί |
| 3. | Να διαθέτει εύχρηστο χειριστήριο με οθόνη αφής, για όλες τις λειτουργίες του σταθμού επεξεργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Το συγκρότημα να περιλαμβάνει ψηφιακό μέσο αποθήκευσης, επεξεργασίας και ανάκλησης ≥ 100.000 εικόνων, ανεξαρτήτως μεγέθους μήτρας αποθήκευσης | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Να διαθέτει τη δυνατότητα μεταφοράς και αποθήκευσης δεδομένων μέσω θύρας USB 2.0 | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | Να διαθέτει δυνατότητα για την εγγραφή εικόνων σε CD-R /DVD ,DICOM, TIFF, AVI η αντίστοιχο format για την εύκολη ανάγνωσή τους από οποιοδήποτε PC καθώς και δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης σε ενδονοσοκομειακό δίκτυο PACS-DICOM. | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | Ταυτόχρονη παρουσίαση πολλαπλών εικόνων, 15 ή περισσότερων. | ΝΑΙ |  |  |
| 8. | Να περιλαμβάνονται λειτουργίες ψηφιακής μεγέθυνσης, ψηφιακά κλείστρα, αναστροφή εικόνας, δυνατότητα ψηφιακής ενίσχυσης των παρυφών του απεικονιζόμενου οργάνου, δυναμική μείωση θορύβου, κ.λπ | ΝΑΙ |  |  |
| 9. | Να διαθέτει τη δυνατότητα συνεχούς καταγραφής δυναμικών εικόνων. Να αναφερθεί η διάρκεια καταγραφής της κάθε δυναμικής ακολουθίας ακτινοσκοπικών εικόνων ανάλογα με τη συχνότητα παλμού επιλογής | ΝΑΙ |  |  |
| 10. | Να διαθέτει ακτινογράφηση, ακτινοσκόπηση, κατακράτηση της τελευταίας ακτινοσκοπικής εικόνας (last scene hold) | ΝΑΙ |  |  |
| 11. | Να προσφερθεί ολοκληρωμένο, ενσωματωμένο σύστημα μέτρησης η υπολογισμού και ανάδειξης της ακτινοβολίας (DAP). Να διαθέτει δυνατότητα έκδοσης αναφοράς ακτινοβολίας (Dose report) | ΝΑΙ |  |  |
| 12. | Τεκμηριωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά βελτίωσης της ποιότητας της εικόνας και μείωσης της ακτινοβολίας, να αναφερθούν και θα ληφθούν αναλογικά υπόψη κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 13. | Να είναι ικανοποιητικών διαστάσεων και βάρους μέχρι 200 κιλών. Το όλο σύστημα να μπορεί να πραγματοποιεί ευέλικτες κινήσεις στο χώρο του χειρουργείου | ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία: ………..

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος